中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时监测模块 | 采购20套实时监测模块，用于集成至现有的脉冲功率源系统。该模块需基于Red Pitaya STEMlab 125-14-4平台构建，具备对系统高压电压的实时采集能力，支持逐脉冲采样与全过程趋势记录，能够对脉冲稳定性进行持续、动态的在线分析并输出量化稳定性数据。同时，实时监测模块需提EPICS系统接入接口，满足系统运维需求。 每套实时监测模块的相关技术参数如下： 1：输入电压：-40V 2. 输入通道：4 路 ADC，采样率125 MS/s，分辨率14 bit 3. 输出电压：±1V 4. 测量分辨率（设计保证指标）：小于10ppm 5. 具有脉冲波形实时采样功能 6. 具有稳定度实时测量功能 7. 支持外部时钟同步 8. 具有与EPICS远控系统集成功能 安装结构尺寸要求：实时监测模块安装到19英寸标准机柜内，高度小于等于3U,深度小于450mm。 需要提供系统安装必要的连接电缆。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内。 交付进度：供货方于合同生效之日起3个月内将货物送达至采购方指定地点。 付款方式：签订合同后预付合同总额的40%；货到验收合格后30个工作日内付清合同尾款。 验收指标及验收要求：按技术参数指标进行设计保证和功能实现，技术人员需要配合进行联合调试，技术参数须满足最终系统整体测试要求。验收期间，货物数量、规格型号等与描述的技术参数要求不符，或存在质量问题的，供货方应在接到采购方异议之日起 3日内更换合格产品重新交付至采购方指定地点，并承担因此而发生的相关费用。 保修及售后服务：产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供货方应自接到采购方异议之日起 3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由供货方承担。供货方免费提供必要的技术咨询以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：